介 质 兼 容 性 能 表(一)

| 接触介质 | 传感器材质 |  | 垫圈材质 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 316压力连接件 | 316膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 |
| 水杨酸 | A | B | B | B | A | A | A |  | A |
| 污水 | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| 溴化银（<20%〉 | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
| 氯化银 | A | × | A | B | A | A | A | B | A |
| 硝酸银 | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
| Sodium busulfite（室温）亚硫酸钠 | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| 氯酸钠 | B | C | × | × | A | A | A | × | A |
| 氰化钠 | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
| 氟化钠（5%） | B | C | A | A | A | A | A | A | A |
| 氢氧化钠（50%） | A | A | A | C | C | A | A | A | A |
| 氢氧化钠（<40%，80°C， [175°F]） | A | B | A |  | C | A | A | C | A |
| 氢氧化钠（40%-75%，80°C， [175°F]） | A | B | B |  |  | A | A | × | A |
| 氢氧化钠（熔） | B | × | - | × | × | × | A | × | × |
| Solium hypochloride(<10%)次氯酸钠 | × | × | B | B | A | A | C | × | A |
| Sodium hyposulfite 连二亚硫酸钠 | B | C | - | - | A | A | A | - | A |
| 硝酸钠 | A | A | × | B | A | A | A | B | A |
| 过硼酸钠(<20%) | A | B | B | B | A | A | A | B | A |
| 过氧化钠 | A | B | - | A | A | A | A | B | A |
| 磷酸钠 | A | B | A | A | A | A | A | B | A |
| Sodium salicylate(<20%) 水杨酸钠 | A | B | B |  | A | A | A | B | A |
| 锡酸钠(<50%,90°C[200°F]) | A | B | - | - | - | A | A | × | A |
| 硫酸钠(<40%,100°C[212°F]) | A | B | A | B | A | A | A | B | A |
| 亚硫酸钠(稀, <90°C[200°F]) | A | A | A | B | A | A | A | B | A |
| 亚硫酸钠( <20%,80°C[175°F]) | A | B | A | B | A | A | A | B | A |
| 硫代硫酸钠( <50%,25°C[75°F]) | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| 氯化锡(<5%) | B | C | A | B | A | A | A | B | A |
| 氯化锡(>5%) | × | × | B | B | A | A | A | × | A |
| 氯化亚锡(<20%,80°C[175°F]) | A | A | B | B | A | A | A | A | A |
| 蒸汽(<260°C[500°F])) | A | A | × | x | B | A | A | × | A |
| 硫酸盐纸浆溶液(<20%,80°C[175°F]) | A | B | - | A | A | A | B | - | A |
| 亚硫酸盐纸浆溶液(<90°C[200°F]) | A | A | × |  | A | A | B | - | A |
| 硫(熔,干,110°C[230°F]) | A | A | × | × | A | A | A | A | A |
| 硫酸氯 | C | × | × |  | A | A | A | × | A |
| 二氧化硫(干) | A | A | B |  | B | A | A | × | A |
| 二氧化硫(湿) | A | B | B | B | B | A | A | B | A |
| 硫酸(<2%) | A | B | × | A | A | A | A | A | A |
| 硫酸(2%到40%) | C | × | × | B | A | A | A | A | A |
| 硫酸(浓,>95%) | A | A | × | × | A | A | A |  | A |

介 质 兼 容 性 能 表(二)

| 接触介质 | 传感器材质 |  | 垫圈材质 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 316压力连接件 | 316膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 |
| 硫酸(10%到浓,沸) | × | × | × | × | A | A | × | × | A |
| 亚硫酸 | A | B | × | B | A | A | B | B | A |
| 鞣酸(饱和) | A | A | B | B | A | A | A | B | A |
| 鞣酸 | A | A | A | B | A | A | A | B | A |
| 三氯乙烯 | A | A | × | × | B | A | B | × | × |
| 松脂 | A | A | × | B | A | A | A | × | A |
| 淡水 | B | B | A | B | A | A | A | B | A |
| 海水 | B | C | A | B | A | A | A | B | A |
| 矿泉水 | A | B | A | B | A | A | A | B | A |
| 蒸馏水 | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| 白液 | A | A | - | A | A | A | A | - | A |
| 氯化锌(5%) | × | X | - | B | A | A | A | A | A |
| 氯化锌(5%,boil) | × | × | - |  | A | A | B |  | A |
| 硫酸锌 | A | B | A | B | A | A | A | A | A |

注：

A   应用于一般环境,损坏速率为0.005mm(0.002in)/年；

B   应用于轻度腐蚀,频繁使用的环境,损坏速率为0.5mm(0.2in)/年；

C   应用于腐蚀较重,使用较少的环境,应小心使用；

×  正常情况下不使用；

-    正常情况下无数值；

应用时的注意事项：

- 除非特定,一般基础值为20℃,室温(RT)；

- 金属腐蚀比率与其抗腐蚀性有关；

- 不是所有选用“A”的情况都有相同的腐蚀比率.其腐蚀性程度与其所处环境如:温度.压力.杂质.通风情况.速率等有关；

- 在食用或医用环境中,必须保证此种材料不污染介质。

介 质 兼 容 性 能 表(三)

| 接触介质 | 传感器材质 |  | 垫圈材质 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 316压力连接件 | 316膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 |
| 乙醚 | A | B |  |  |  | A | A |  | A |
| 乙醚乙脂 | A | B | B |  |  | A | A |  | A |
| 氯乙烷(干) | A | A |  | B | A | A | A | A | B |
| 氯乙烷(湿) | A | B |  | A | A | A | A | A | A |
| 二氯乙烷(干) | B | C |  |  | A | A | A |  | A |
| 乙二醇 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 环氧乙烷 | B | C |  |  | A | A |  |  | A |
| 脂肪酸(100°C， [212°F]) | A | A | C | A | A | A | A | C | A |
| 氯化铁(1%) |  |  | B | A | A | A | A | B | A |
| 氯化铁(1%) |  |  | B | A | A | A | A | B | A |
| 氯化铁(热,1%,沸) |  |  | B |  | A | A | A | C | A |
| 氯化铁(hot,1%,沸) |  |  | B |  | A | A | A |  | A |
| 氢氧化铁 | A | B | B | A | A | A | A | B | A |
| 硝酸铁(5%) | A | B | B | A | A | A | A | A | A |
| 硫酸铁(5%) | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 氯化亚铁(10%) |  |  | B | A | A | A | A | A | A |
| 硫酸亚铁(10%) | B | C | B | A | A | A | A | A | A |
| 氟气(干) | B | A | - | - | A | A | - | - | A |
| 氟气(湿) |  |  |  |  | A | A | B |  | A |
| 甲醛(40%) | A | A | B | B | A | A | A | C | A |
| 铁酸(50%) | B | C |  |  | C | A | A |  | A |
| 铁酸(50%) | A | B |  |  | C | A | A |  | A |
| 铁酸(热,50%) | B | C |  |  | C | A | A |  | A |
| 铁酸(热50%) | C |  |  |  | C | A | A |  | A |
| 食用 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 燃油 | A | A |  | A | A | A | A | B | A |
| 氟里昂(气,湿) | A | A |  | B | A | A | A | A | C |
| 糠醛 | A | A |  |  |  | A | A |  | B |
| 鞣酸 | A | B |  | A | B | A | A | B | A |
| 汽油,提纯 | A | A |  | A | A | A | A | C | A |
| 葡萄糖 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 甘油 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 绿液(NaOH) | A | A | B |  | B | A | B | B | A |
| 盐酸(1%) | × |  |  | C | A | A | A | C | A |
| 盐酸(2%,室温到加热) | × |  |  |  | A | A |  |  | A |
| 氢氟酸 | B | C |  | C | B | A | A |  | A |
| 氢氟酸(40%) |  |  |  |  | A | A | B |  | A |
| 氢氟酸(40%) |  |  |  |  | B | A | B |  | A |
| 氯化氢(气,干) | A | B | C | B | A | A | A | B | B |
| 氯化氢(气,湿) | A | - |  |  | A | A | C |  | A |

介 质 兼 容 性 能 表(四)

| 介质 | 传感器材质 |  | 垫圈材质 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 316压力连接件 | 316膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 |
| 氟化氢（100%） | A | A |  |  | A | A | A | B | B |
| 硫化氢（干） | A | A |  | A | A | A | A | A | A |
| 硫化氢（湿） | B | B |  |  | A | A | A | A | A |
| Hydine （干，100%） | A | B | - | C | A | A | A |  | A |
| 煤油 | A | A |  | B | A | A | A | C | A |
| 乳酸（5%） | A | A | B | B | A | A | A | A | A |
| 乳酸（10%） | B | B | B |  | A | A | A |  | A |
| 乙酸铅 | B | C |  | B | B | A | A | B | A |
| 硫化镁 | A | B | B | A | A | A | A | A | A |
| 氯化镁（5%） | A | B | A | B | A | A | A | B | A |
| 硫酸镁 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 汞 | A |  | A | A | A | A | A | A | A |
| 氯化汞（<2%） |  |  | A | A | A | A | A | A | A |
| 氯化汞（>2%,沸） |  |  | C | C | B | A | B |  | A |
| 甲醇 | A | B | A | A | C | A | A | A | A |
| 氯代乙烷（干） | A | B |  |  | B | A | B |  | A |
| 矿坑水（酸） | B | C |  | B | A | A | A | B | A |
| 钼酸（<5%） | B |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 石脑油 | A | A |  | B | A | A | B |  | A |
| 天然气（液） | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 氯化镍 |  |  | A | B | A | A | A | B | A |
| 硫酸镍 | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
| 硝酸（20%） | A | A |  | A | A | A |  |  | A |
| 硝酸（浓，热） |  |  |  |  |  | A |  |  | A |
| 硝酸（20%，沸） | A | B |  |  | B | A |  |  | A |
| 硝酸（65%，沸） | B |  |  |  | C | A |  |  | A |
| 硝酸（发烟） | A | A |  |  | C | A |  |  | A |
| 硝基苯（100%） | A | A |  |  | B | A | A |  | A |
| 亚硝酸 | B | C |  |  | A | A | C |  | A |
| 发烟硫酸（硫酸，发烟） | B | C |  |  | B | A | C |  | A |
| 草酸（10%） | A | B | B | B | A | A | A | B | A |
| 草酸（10%，沸） | B | C | C |  | B | A | C |  | A |
| 草酸（50%，沸） |  |  | C |  | C | A | C |  | A |
| 氧 | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| 过氯乙烯 | A | A |  | C | A | A | A |  | A |
| 苯酚 | A | A |  |  | A | A | A |  | A |
| 磷酸（10%） | A | A | B | B | A | A | A | B | A |
| 磷酸（10%-50%） | A | A | C | B | A | A | A | B | A |

介 质 兼 容 性 能 表(五)

| 介质 | 传感器材质 |  | 垫圈材质 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 316压力连接件 | 316膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 |
| 磷酸（>50%） | B | B | C |  | A | A | A | B | A |
| 磷酸（>20%,80°C[175°F]） | C | B |  |  | A | A | A |  | A |
| 磷酸（<10%,沸） | C | C |  |  | A | A | A |  | A |
| 磷酸（85%，沸） |  |  |  |  | A | A | A |  | A |
| 三氯化磷（干，100%） | A | A | B |  | A | A | A |  | A |
| 乙酸（100%） | A | A |  | C | C | A | A |  | A |
| 乙酸(<50%) | A | A |  |  |  | A | B |  | A |
| 醋酸酐 | B | B | C |  |  | A | B |  | A |
| 丙酮 | A | A |  | B | C | A | A |  | A |
| 乙炔（<120°C[250°F]） | A | A | B | A | A | A | A | B | A |
| 乙醇 | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| 烯丙基氯 | B |  |  |  | A | A | A |  | A |
| 明矾溶液（稀，120°C[250°F]） | A | A | A | C | A | A | - | - | A |
| 明矾溶液（浓，120°C[250°F]） | B | - | - | C | A | A | - | - | A |
| 醋酸铝 | B | B |  | B |  | A | C | B | A |
| 氯化铝（稀） | B | C | B | B | A | A | A | A | A |
| 氯化铝（沸） | C |  |  |  |  | A |  |  | A |
| 氢氧化铝 | A | B | B | B | A | A | A | B | A |
| 硫酸铝（<10%,沸） | B | A | A |  | A | A | B | A | A |
| 硫酸铝（>10%,沸） |  |  | A |  | A | A | B | A | A |
| 胺类 | A | A | B |  |  | A | A | B | A |
| 氨水（无水） | A | A | B | B |  | A | A | A | A |
| 碳酸氢铵 | A | B | A |  | A | A | A | A | A |
| 亚硫酸铵 | B | C | C | A | A | A | A | A | A |
| 碳酸铵 | B | B | A |  | A | A | A | A | A |
| 氯化铵（<50%,沸） | C |  | - |  | A | A | A | C | A |
| 氢氧化铵（浓） | A | A | A |  | C | A | A | A | A |
| 硝酸铵 | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Ammonium oxylate(过羟基铵) | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| 过硫酸铵（5%） | A | B | B |  | A | A | A | A | A |
| 磷酸铵（5%） | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
| 硫酸铵（10%，沸） | B | C | B |  | A | A | A | A | A |
| 亚硫酸铵（沸） | B | C | B |  | A | A | A | A | A |
| 乙酸戊脂 | A | A |  |  |  | A | A |  | A |
| 戊基氯（无水） | A | A |  | B | A | A | A |  | A |
| 苯铵（<40°C[100°F]） | A | B |  |  |  | A | A |  | A |
| 氢氧苯铵 |  |  |  | B | B | A | B |  | A |
| 动物油脂 | A | A | B | A | A | A | A | B | A |

介 质 兼 容 性 能 表(六)

| 介质 | 传感器材质 |  | 垫圈材质 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 316压力连接件 | 316膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 |
| 三氯化锑 |  |  | B | B | B | A | A | A | A |
| 砷酸（<40°C[100°F]） | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| 碳酸钡（<40°C[100°F]） | B | C | A | A | A | A | A | A | A |
| 氯化钡（<5%,<90°C[200°F]） | B | - | A | A | A | A | A | A | A |
| 氢氧化钡 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 邻苯二甲酸酐（100%） | A | A | - | - | A | A | - | - | - |
| 苦味酸（<40°C[100°F]） | B | C | C | A | A | A | A | A | A |
| 聚氯乙烯 | A | - |  |  | A | A | A |  | A |
| 溴化钾（<40%） | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| 碳酸钾 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 氯化钾（<40%,<90°C[200°F]） | A | B | A | C | A | A | A | B | A |
| 氯化钾（<40%,<90°C[200°F]） | A | A | A | C | A | A | A | B | A |
| 氰化钾 | B | C | A | A | A | A | A | A | A |
| 氰铁酸钾（<20%） | B | C | A | A | A | A | A | B | A |
| 氢氧化钾（50%） | B | B | C | B |  | A | A | B | A |
| 氢氧化钾（30%，80°C[175°F]） | B | C |  | A |  | A | A | C | A |
| 氢氧化钾（50%，沸） |  |  |  |  |  | A | A |  | B |
| 次氯酸钾（稀） | C | - | B | A | A | A | A | B | A |
| 碘化钾 | A | B | B | A | A | A | A | A | A |
| 硝酸钾 | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| 高锰酸钾（稀） | A | B | A | C | A | A | A | A | A |
| 硫酸钾（稀） | B | A | A | B | A | A | A | A | A |
| 硫酸钾（稀，沸） | A | B | A |  | A | A | A |  | A |
| 亚硫酸钾（饱和） | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| 丙烷（液，气）100% | A | A | B | A | A | A | A | B | A |
| 丙酸 | A | B | C | - | A | A | A | - | A |
| 环氧丙烷（<60°C[140°F]） | A | A |  |  |  | A | A |  | A |
| 焦木酸（<40°C[100°F]） | B | C | - | - | A | A | A | - | A |
| 焦木酸（<20%） | A | A |  |  |  | A | A |  | A |
| Quinine bisulfate(亚硫酸奎宁) | B | B | - | - | - | - | - | - | - |
| Quinine sulfate(硫酸奎宁) | A | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 松香（熔） | A | B | - |  | A | A | A | - | A |
| 硝酸钡 | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| 硫酸钡 | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| 亚硫酸钡 | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| 啤酒 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 苯甲酸（10%） | B | B |  |  | A | A | A |  | A |
| 苯 | A | B |  |  | B | A | A |  | C |
| 乙酸(>50%) | B | C |  |  |  | A | B |  | A |

介 质 兼 容 性 能 表(七)

| 介质 | 传感器材质 |  | 垫圈材质 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 316压力连接件 | 316膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON |  | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 |
| 黑液（硫酸盐） | A | A | B | C | B | A | B |  | C | A |
| 血液 | A | A | A |  | A | A | A |  | A | A |
| 硼酸（10%） | A | A | A | A | A | A | A |  | A | A |
| 卤水（钙稀释） | B |  | A | A | A | A | A |  | A | A |
| 卤水（钠） | B |  | A | A | A | A | A |  | A | A |
| 溴水 |  |  |  |  | B | A | C |  |  | A |
| 乙酸丁脂 | A | B |  |  |  | A | A |  |  | A |
| 丁酸（稀） | B | B | C | B | A | A | A |  |  | A |
| 丁酸（浓） | B | B | C |  | B | B | B |  |  | A |
| 硫酸钙 | A | B | A | A | A | A | A |  | A | A |
| 碳酸钙 | A | A | A | A | A | A | A |  | A | A |
| 氯化钙（<20%） | A | B | A | A | A | A | A |  | A | A |
| 氢氧化钙（10%，沸） | A | B | C |  | B | A | A |  |  | A |
| 氢氧化钙（30%，沸） | B | C | C |  | B | A | A |  | C | A |
| 氢氧化钙（饱和，沸） | B | B | C |  | B | A | A |  |  | A |
| 次氯酸钙（<5%） |  |  | B | B | A | A | A |  | B | A |
| 硫酸钙（饱和，沸） | B | B | A | A | A | A | A |  | A | A |
| 石炭酸（苯酚，90%） | A | B |  |  | A | A | B |  |  | A |
| 碳酸饮料 | A | A | A | A | A | A | A |  | A | A |
| 碳酸（>90%） | A | A | A | B | A | A | A |  | A | A |
| 二硫化碳 | A | B | A |  | A | A | A |  |  | A |
| 二氧化碳（气） | A | A | B | A | B | A | A |  | B | A |
| 二硫化碳 | B | A | A |  | A | A | A |  |  | A |
| 一氧化碳（气） | A | A | A | A | A | A | A |  | A | A |
| 四氯化碳（干） | A | A |  | C | A | A | A |  |  | B |
| 四氯化碳（湿） | A | B |  | C | A | A | C |  |  | A |
| 醋酸纤维素 | B | B |  |  |  | A | A |  |  | A |
| 氯乙酸 |  |  |  |  |  | A | A |  |  | A |
| 氯酸（<20%） |  |  |  |  |  | A | A |  |  | A |
| 氯水（饱和） |  |  | C |  | A | A | A |  |  | A |
| 氯气（干） | B | C |  |  | B | A | C |  |  | B |
| 氯气（湿） |  |  |  |  |  | A | C |  |  | B |
| 氯气（液态，无水） | B |  |  |  | B | A | C |  |  | B |
| 氯苯（干） | A | B |  |  | A | A | A |  |  | A |
| 氯仿（干，100%） | A | A |  |  | C | A | A |  |  | A |
| 铬酸（<10%,沸） |  |  |  |  |  | A | A |  |  | A |
| 铬酸（>10%,沸） |  |  |  |  |  | A | A |  |  | A |
| 柠檬酸（稀，50°C[125°F]） | A | A | A | B | A | A | A |  | B | A |
| 氢化镁 | A | A | B | B | A | A | A |  | B | A |
| 氯化铜（>5%,>90°C[200°F]） | B | C | A | A | A | A | A | A |  | A |

介 质 兼 容 性 能 表(八)

| 介质 | 传感器材质 |  | 垫圈材质 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 316压力连接件 | 316膜片 | 硅橡胶 | 丁氰橡胶 | 氟素橡胶 | 聚四氟乙烯 | RYTON | 聚氟丁橡胶 | 聚三氟氯化乙烯聚合体 |
| 醋酸铜（<20%） | A | B |  | B | B | A | A | B | A |
| 氯化铜（5%） |  |  | A | A | A | A | A | B | A |
| 硝酸铜（浓，90°C[200°F]） | B | B | A | B | A | A | A | B | A |
| 硫酸铜（<40%,90°C[200°F]） | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
| 木焦油（100°C[212°F]） | A | B |  |  | A | A | A |  | A |
| 石炭酸液（50%） | A | A |  |  | B |  | A |  | B |
| 氯化铜（<5%,400°C[750°F]） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氰化物溶液（电镀） | A | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 氰气（100%，25°C[75°F]） | B | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 二氯乙烷（100%，100°C[212°F]） | A | A |  |  | B | A | B |  | C |
| 乳酸（10%，热） | B | C | C |  | A | A | A |  | A |

附：

316或1Cr18Ni9Ti隔离膜介质兼容性

完全兼容的介质

醋酸、酒精、乙基、氢氧化铝、硫酸铝、氨水、氢氧化氨、啤酒、葡萄酒、威士忌、苯、血液、硼酸、钙、一氧化碳气体、碳酸饮料、氯气（干燥的）、咖啡，牛奶、氮化银、氯化钠、丙酮、四氯化碳、杂酚油、醚类、聚氯乙烯、氮化铁、燃油，汽油、甘油、过氧化氢、硫化氢、亚麻油、汞，水银、硝酸(<65%)、油类、蔬菜汁／无机物、氢氧化钾、污水、皂类、尿酸、乙酸铝

基本满足兼容条件的介质

氢氧化钙 (50%沸腾)、硝酸盐、氯乙酰、铬、含氯的水、磷酸(沸腾的)、海水

不推荐测量的介质

氯化铝、氯气(潮湿的)、盐酸、硫酸、氟(气)、盐酸苯胺、氯化铁、碘、溴、氯化银

联系信息

湖南泽天传感科技有限公司

HuNan ZT Sensor Technology Co.,Ltd

地址：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路68号星沙国际企业中心13幢701

网址：www.hnzts.com

电话：0731-83935848 83997992

传真：0731-84782737

邮箱：sales@hnzts.com